RECUERDE: En las siguientes especificaciones se incluyen áreas resaltadas con el símbolo [ ]. En estas áreas, el ingeniero tiene que hacer una selección, añadir información específica o información relacionada con el proyecto, así como eliminar lo que no corresponde al proyecto específico.
Analizador de dureza total en continuo
Analizador en continuo para la monitorización de la dureza total. Admite hasta seis corrientes de muestra mediante secuenciadores. El analizador permite realizar una monitorización automática en continuo basada en el análisis mediante la tecnología Redox. El reactor se limpia automáticamente después de cada ciclo y el analizador funciona hasta 30 días sin supervisión. La calibración automática programable asegura la comprobación constante de la calidad de la medición. El método de medición se basa en el análisis volumétrico referido a una titración. Se añade de forma continua una solución de reactivo (titrante), cuya composición química está personalizada para la muestra que va a ser analizada, a un volumen constante de solución de la muestra, hasta que se complete la consiguiente reacción química.
Datos Técnicos
Método de medición
Valoración de redox (ORP)
Parámetro
Dureza total Exactitud
± 2 % Reproducibilidad
< 3 % Temperatura ambiente
5 - 55 °C
Método de calibración
Manual, de proceso o programable automáticamente
Salida de corriente
2 x 0/4 - 20 mA lineal, logarítmica o bilineal programable
Sensores reemplazables

Electrodos de referencia y ORP
Control de nivel
Muestra, reactivos y solución de calibración
Intervalo de mantenimiento

Mantenimiento mensual
Rango de medición
Dureza total 0 - 10 o 0 - 500 mg/L de CaCO3
Intervalo de medición
5 - 999 min libremente programable
Número de corrientes de muestra

1, hasta 6 con el secuenciador 
Opciones
Dilución externa, calibración automática, armario autoportante, de montaje mural
Requisitos de alimentación (voltaje)
Requisitos de alimentación (Hz)

240 V AC
50 Hz
Rango de presión
0,5 - 6 bar
Aire a presión
4 - 7 bar aire filtrado y seco
Conexión de proceso
(aire)
Conexión de proceso
(agua de aclarado)
Conexión de proceso
(caudal de muestra)

4/6 mm diámetro del conector del tubo
6/8 mm
12/14 mm
Bombas
Bomba peristáltica de reactivo para el acondicionamiento de muestra (las bombas de pistón o peristálticas adicionales se deben solicitar por separado)
Opciones Red Relé
2 límites altos o bajos de las concentraciones
Requisito presión de muestra
Presión agua de aclarado

0,5 - 6 bar
1 - 6 bar
Caudal de muestra
40 - 300 L/h
Temperatura de la muestra

5 - 50 °C
Caudal de muestra
200 - 1000 mL por ciclo
Modo de muestreo
Fijo o en bucle
Calidad de muestra
La concentración máxima de partículas permitida en la muestra es de 30 g/L con un diámetro máximo de 2 mm
Compensación de temperatura

Sensor de temperatura Pt100
Unidades                          ppm, ppb, mg/L… programable
Anchura                            482 mm Profundidad                     122 mm Altura (panel)                   753 mm
Alcance del suministro
[ ] (Elimine lo que no sea necesario) Instrumento analítico
- Rango
[ ] Analizador de dureza total (0,5 - 500 mg/L CaCO3) [ ] Analizador de dureza total (0 - 10 mg/L CaCO3)
- Fuente de alimentación
[ ] 220 V / 50 Hz [ ] 240 V / 50 Hz [ ] 110 V / 50 Hz [ ] 110 V / 60 Hz
Accesorios
[ ] Soporte para recipientes de reactivo (hasta 4 recipientes de 10 litros)
[ ] Kit de piezas de repuesto (2 años), analizador de ORP con electrodo de cobre
[ ] Armario de fibra de vidrio NEMA4X, versión autoportante (compartimento doble) [ ] Armario de fibra de vidrio NEMA4X (un solo compartimento)
[ ] Tropicalización del analizador
[ ] Armario de fibra de vidrio (IP54) para montaje en pared
[ ] Armario autoportante de acero para analizador
Opciones multicanal
[ ] Secuenciador de 2 canales [ ] Secuenciador de 3 canales [ ] Secuenciador de 4 canales [ ] Secuenciador de 5 canales [ ] Secuenciador de 6 canales
Servicios
[ ] Servicios prestados por el fabricante para la puesta en marcha del instrumento que incluyen formación básica sobre
su uso y certificación del funcionamiento del instrumento.
[ ] Contrato de mantenimiento del fabricante que cubre todas las tareas recomendadas de mantenimiento preventivo del fabricante, la calibración periódica y cualquier reparación necesaria desde el momento en el que se ponga en marcha el equipo hasta la aceptación por parte del usuario final/entrega de planta y los primeros 12 meses de uso por parte del usuario final después de la entrega.
Marca:
Hach
Producto:
Analizador de dureza total en continuo Polymetron 8810
